Технические характеристики сигнализатора загазованности US-05

Контролируемый газ – метан, пропан.

Пределы измерений:	                          0...50 % НКПР*

0…2,2 % VOL метана

0÷ 1,0 % VOL пропана

Разрешающая спасобность:                0,01 % AUR 0,001 % VOL.

Махимально допустимая погрешность:                       ±3% НКПР.

Чувствительность:	                                                   0,1 % НКПР.

Количество уровней срабатывания аварийного сигнала:         2.

Диапазон установки сигнала аварийного уровня: 5..50 % НКПР.

Точность включения аварийного сигнала:	         ±3% НКПР.

Время включения аварийного сигнала: не более                 10 с.

Время подготовки к работе: не более как	                    1 мин.

Время стабилизации показаний: не более                             10 с.

Время непрерывной работы:  не более                                8 час.

(при полной загрузке аккумулятора)

Диапазон рабочих температур                         (-40 ...+70)ºC.

Габариты:		                     (180 x 80 x 55) мм

Питание прибора:	         3,6 В (постоянного напряжения).

* НКПР (нижнего концентрационного предела распределения пламени)